# MAX30102 中文整理翻译版

高灵敏度脉搏血氧与心率传感器（面向可穿戴健康设备）

基于用户提供的原始 MAX30102 数据手册整理翻译，并补充了常用寄存器说明与 STM32 开发参考。

说明：为保证可读性，本版本尽量保留原文结构与技术含义；复杂曲线图与重复的电气曲线以中文文字说明代替。

# 目录

1. 器件概述

2. 关键参数与特性

3. 引脚说明

4. 寄存器总览

5. 常用寄存器详解

6. FIFO 数据读取说明

7. 典型初始化参考

8. 开发建议

# 1. 器件概述

MAX30102 是一颗集成式脉搏血氧（SpO2）与心率检测模块，内部集成红光 LED、红外 LED、光电探测器、光学结构以及低噪声模拟前端，并带有环境光抑制能力，适合移动设备与可穿戴设备使用。

器件数字接口为标准 I2C 兼容接口。核心模拟电源 VDD 工作在 1.8V，LED 供电 VLED+ 独立，典型可用 3.3V-5.0V。通过软件可进入关断模式，待机电流很低。

芯片内部提供 32 深度 FIFO，可将采样数据暂存起来，因此主控不需要每个采样点都立刻读取。对于 STM32 这类 MCU，这一点很重要：既能降低中断频率，也能减轻 I2C 读数压力。

SpO2 子系统内部包含环境光抵消（ALC）、连续时间 sigma-delta ADC 和数字滤波。ADC 最高 18 位分辨率，输出采样率可由 50 sps 配到 3200 sps。芯片还带有内部温度传感器，可用于温漂补偿。

# 2. 关键参数与特性

| 项目 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VDD | 1.7V-2.0V（典型 1.8V） | 芯片核心/模拟电源 |
| VLED+ | 3.1V-5.25V | LED 驱动电源 |
| 接口 | I2C，最高 400kHz | 写地址 0xAE，读地址 0xAF |
| ADC 分辨率 | 15/16/17/18 位 | 由 LED_PW 设定间接决定 |
| 采样率 | 50-3200 sps | SpO2/HR 模式可配置 |
| LED 电流 | 0-50mA | 由 0x0C/0x0D/0x10 控制 |
| 温度分辨率 | 0.0625°C | 内部温度寄存器 0x1F-0x21 |
| FIFO | 32 组样本 | SpO2 模式每组通常为 6 字节 |
| 中断脚 | INT，低有效，开漏 | 需要上拉电阻 |

补充说明：原手册中给出了大量典型工作曲线，例如 LED 供电余量、不同脉宽下环境光抑制带宽、LED 正向压降与温度漂移等。做可穿戴原型时，最需要关注的是供电、脉宽、采样率、LED 电流和 FIFO 策略之间的平衡。

# 3. 引脚说明

| 引脚 | 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,7,8,14 | N.C. | - | 无连接，通常连接到 PCB 焊盘以增强机械稳定性 |
| 2 | SCL | 输入 | I2C 时钟输入 |
| 3 | SDA | 双向开漏 | I2C 数据线 |
| 4 | PGND | 电源地 | LED 驱动地 |
| 5 | R_DRV | 输出 | 红光 LED 驱动端 |
| 6 | IR_DRV | 输出 | 红外 LED 驱动端 |
| 9,10 | VLED+ | 电源 | LED 阳极供电，建议就近去耦 |
| 11 | VDD | 电源 | 模拟/核心电源输入，建议就近去耦 |
| 12 | GND | 地 | 模拟地 |
| 13 | INT | 输出开漏 | 低有效中断输出，需要外接上拉 |

硬件建议：VDD 与 VLED+ 分别就近放置去耦电容；INT/SDA/SCL 由于为开漏或总线结构，务必确认上拉电阻。原文建议中断脚上拉可取 4.7kΩ 量级。

# 4. 寄存器总览

| 地址 | 寄存器 | 读写 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Interrupt Status 1 | R | A_FULL / PPG_RDY / ALC_OVF / PROX_INT / PWR_RDY |
| 0x01 | Interrupt Status 2 | R | DIE_TEMP_RDY |
| 0x02 | Interrupt Enable 1 | R/W | 中断使能 1 |
| 0x03 | Interrupt Enable 2 | R/W | 温度完成中断使能 |
| 0x04 | FIFO_WR_PTR | R/W | FIFO 写指针 |
| 0x05 | OVF_COUNTER | R/W | FIFO 溢出计数 |
| 0x06 | FIFO_RD_PTR | R/W | FIFO 读指针 |
| 0x07 | FIFO_DATA | R/W | FIFO 数据口 |
| 0x08 | FIFO Configuration | R/W | 平均、滚动、几乎满阈值 |
| 0x09 | Mode Configuration | R/W | 关断、复位、模式选择 |
| 0x0A | SpO2 Configuration | R/W | ADC 量程、采样率、脉宽/分辨率 |
| 0x0C | LED1_PA | R/W | LED1（红光）电流 |
| 0x0D | LED2_PA | R/W | LED2（红外）电流 |
| 0x10 | PILOT_PA | R/W | 接近模式/多 LED 模式的 LED 电流 |
| 0x11 | Multi-LED Ctrl 1 | R/W | SLOT1 / SLOT2 |
| 0x12 | Multi-LED Ctrl 2 | R/W | SLOT3 / SLOT4 |
| 0x1F | TINT | R | 温度整数部分 |
| 0x20 | TFRAC | R | 温度小数部分（每位 0.0625°C） |
| 0x21 | TEMP_EN | R | 触发一次温度转换 |
| 0x30 | PROX_INT_THRESH | R/W | 接近检测阈值 |
| 0xFE | REV_ID | R | 版本号 |
| 0xFF | PART_ID | R | 器件 ID，MAX30102 为 0x15 |

# 5. 常用寄存器详解

## 5.1 中断状态与中断使能（0x00-0x03）

0x00 和 0x01 是只读状态寄存器。常用标志位有：PPG_RDY（有新样本）、A_FULL（FIFO 快满）、ALC_OVF（环境光抵消溢出）、PROX_INT（接近阈值触发）、PWR_RDY（上电就绪）、DIE_TEMP_RDY（温度转换完成）。

0x02 和 0x03 用于打开对应中断。开发初期最常用的是 PPG_RDY_EN、A_FULL_EN 和 DIE_TEMP_RDY_EN。

## 5.2 FIFO 相关（0x04-0x08）

0x04 是写指针，0x06 是读指针，0x05 记录溢出丢样次数。0x07 是真正的数据口。开始一次新的 SpO2/HR 采样前，建议把 0x04、0x05、0x06 都清零。

0x08 中 SMP_AVE 可设置 FIFO 内部平均；FIFO_ROLLOVER_EN 决定 FIFO 满后是否回卷覆盖；FIFO_A_FULL 用来设定“几乎满”中断阈值。

## 5.3 模式配置（0x09）

bit7=SHDN，置 1 进入关断；bit6=RESET，置 1 后自动复位回上电状态；bit[2:0]=MODE。

常见模式：0b010=心率模式（仅红光），0b011=SpO2 模式（红光+红外），0b111=多 LED 模式。

## 5.4 SpO2 配置（0x0A）

SPO2_ADC_RGE[1:0] 用来选 ADC 满量程：2048/4096/8192/16384 nA；SPO2_SR[2:0] 选择采样率；LED_PW[1:0] 选择 LED 脉宽，同时决定 ADC 分辨率：69us/15bit、118us/16bit、215us/17bit、411us/18bit。

这几个参数需要配合选择：脉宽越大，分辨率越高，但允许的最高采样率会受限制。

## 5.5 LED 电流（0x0C、0x0D、0x10）

0x0C 为 LED1（红光），0x0D 为 LED2（红外），0x10 为接近模式或 Multi-LED 中使用的 PILOT 电流。寄存器值从 0x00 到 0xFF 大致对应 0mA 到 50mA。实际调试时不要一上来就打满电流，通常从 0x1F、0x24、0x2F 之类的中等电流开始更稳妥。

## 5.6 多 LED 时隙（0x11-0x12）

在 Multi-LED 模式中，一个样本可分成 SLOT1~SLOT4。每个有效 SLOT 都会向 FIFO 推入 3 字节数据。对于 MAX30102 最常见的是 SLOT1=LED1(红光)，SLOT2=LED2(红外)，这样一组样本就是 6 字节。

## 5.7 温度寄存器（0x1F-0x21）

0x21 的 TEMP_EN 置位后会启动一次温度采样；完成后可读取 0x1F（整数）和 0x20（小数），温度公式为：T = TINT + TFRAC。TFRAC 每一位代表 0.0625°C。

## 5.8 接近检测阈值（0x30）

用于判断手指是否贴近。阈值比较的是 IR ADC 计数的高 8 位。若不打算使用接近检测功能，可以把 PROX_INT_EN 关闭，直接进入正常 SpO2/HR 模式。

# 6. FIFO 数据读取说明

MAX30102 的 FIFO 最多可存 32 组样本。SpO2 模式下一组样本通常包括红光 3 字节 + 红外 3 字节，共 6 字节。

FIFO 数据是左对齐的。实际拼接时，通常使用：raw = ((buf[0] << 16) | (buf[1] << 8) | buf[2]) & 0x03FFFF; 这样可以得到 18 位有效数据。

读取流程建议：先读 FIFO_WR_PTR，再比较 FIFO_RD_PTR 计算可读样本数；随后从 0x07 连续突发读取 6 × N 字节；如通信成功，读指针会自动推进。如发生通信异常，可手动重写 FIFO_RD_PTR。

## 常见坑：

1) 读 0x07 时，I2C 地址不会像普通寄存器那样自动跳到 0x08，而是始终停留在 FIFO_DATA 这个地址上，但内部读指针会在样本边界推进。

2) 切换模式前最好清空 FIFO 指针，避免旧数据混入。

3) 如果 LED 电流过大、手指贴合太紧或环境光太强，可能出现 ALC_OVF，需要降低电流、改善结构光路或修改量程。

# 7. 典型初始化参考

## 7.1 参考配置 A：SpO2 模式（适合入门调试）

| 步骤 | 寄存器 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x09 | 0x40 | 软件复位 |
| 2 | 0x02 | 0x40 或 0xC0 | 打开 PPG_RDY_EN，必要时再开 A_FULL_EN |
| 3 | 0x03 | 0x00 | 先不使用温度中断也可以 |
| 4 | 0x04/0x05/0x06 | 0x00 | 清 FIFO 指针与溢出计数 |
| 5 | 0x08 | 0x0F | 平均 1 次，FIFO 不回卷，几乎满阈值设保守 |
| 6 | 0x0A | 0x27 | 量程 4096nA、100sps、411us/18bit（入门易看波形） |
| 7 | 0x0C | 0x24 | 红光电流中等 |
| 8 | 0x0D | 0x24 | 红外电流中等 |
| 9 | 0x09 | 0x03 | 进入 SpO2 模式 |

说明：0x27 只是一个“好上手”的起点，不是唯一正确值。你也可以把 0x0A 改成 0x23（100sps、215us/17bit）来降低单次积分时间。

## 7.2 参考配置 B：心率模式（仅红光）

| 步骤 | 寄存器 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x09 | 0x40 | 软件复位 |
| 2 | 0x02 | 0x40 | 打开 PPG_RDY_EN |
| 3 | 0x04/0x05/0x06 | 0x00 | 清 FIFO |
| 4 | 0x08 | 0x0F | FIFO 基础配置 |
| 5 | 0x0A | 0x23 | 量程 4096nA、100sps、215us/17bit |
| 6 | 0x0C | 0x1F~0x24 | 红光电流按实际信号大小调 |
| 7 | 0x09 | 0x02 | 进入 HR 模式 |

## 7.3 STM32 侧最小驱动步骤

① 上电后先确认 I2C 通信正常，再读取 0xFF，若返回 0x15，说明器件识别正确。

② 写 0x09 = 0x40 复位，延时后清 FIFO 指针。

③ 配置 0x08、0x0A、0x0C、0x0D。

④ 最后写 0x09 进入目标模式（HR 或 SpO2）。

⑤ 周期性读取 0x00/0x01 和 0x07，拼接出 Red/IR 原始值。

⑥ 原始值到心率/血氧结果之间还需要上层算法，这部分不是 MAX30102 自动完成的。

# 8. 开发建议

1. 先把“读出稳定的 Red/IR 原始波形”作为第一目标，不要一开始就追求血氧百分比。

2. LED 电流不要直接拉满；先用中等值观察 DC 基线，再看脉动分量。

3. 结构设计非常重要。手指与传感器的距离、遮光、固定方式，会直接影响信号质量。

4. 若你是 STM32 新手，推荐先做：器件 ID 读取 -> FIFO 原始值串口打印 -> 简单滑动平均 -> 峰值间隔算心率。

5. 温度寄存器可以低频读取，例如每 1 秒或几秒一次，用于补偿，不必每个样本都读。